## Slide 1: 腕戴式ACC紀錄模組開發
2019.10.10

## Slide 2: Outline
ACC Record模組功能討論
ACC Record系統架構
耗電量實測
nRF52官方網站資源
keil C專案說明
ACC Record操作流程圖介紹
韌體細部設計
討論與建議

## Slide 3: ACC Record模組功能
量測信號
  可量測3 axis ACC信號。
  可量測1個溫度信號（非體表接觸）。
  可偵測環境光信號。
Flash紀錄量測信號。
  包含時間、3 axis ACC、溫度、環境光.
操作時間達14天，共計336小時。
PC端可透過指令設定，包括
  時間同步指令。
  資料傳輸指令。
可透過面板OLED顯示資訊
可藍芽同步時間。
上電後系統啟動
可透過按鈕進行模式切換，包含藍芽連線模式（長壓５秒以上）
可透過USB充電。
Micro USB IP67
20190715 updated

## Slide 4: ACC Record系統架構
Battery Charge
Circuit
DC Regulator
DVCC
FVCC
Micro A USB
nRF52
MCU
I2C#1
3 axis ACC
Light Sensor
Flash, 64MB
Temp Sensor
Debug Port
SWD
UART
UART
Battery Detect
OLED
SPI
I2C#2
Push Button
20190521 updated
LED指示燈
LCDVCC
I2C#1
I2C#1

## Slide 5: 耗電量實測（1/2）
201909217 updated
Record Mode，平均<51uA
測試條件
每60秒寫入Flash RAM
每30秒讀取溫度與亮度
每30秒Battery Voltage取樣
Record Mode + BLE Advertising，
APP_ADV_INTERVAL = 200ms
平均<114uA
Record Mode + BLE connect + 600Byte/Sec
平均<194uA
Record Mode + BLE connect + 30Byte/Sec
平均<107uA
讀取溫度、亮度與ADC取樣
Flash RAM寫入

## Slide 6: 耗電量實測（2/2）
Battery Low Voltage Mode，平均<11uA
模式 | 耗電流（uA） | 100mAh
Record Mode | 51 | 1960HR, 81Day
Record Mode + BLE Advertising | 114 | 877HR, 36Day
Record Mode + BLE connect + 600Byte/Sec | 194 | 515HR, 21Day
Record Mode + BLE connect + 30Byte/Sec | 107 | 934HR, 38Day
Battery Low Voltage Mode | 12 | 10mAh, 833HR,34Day
3.75
85%

## Slide 7: nRF52官方網站資源
開發軟體、開發工具、開發板
技術支援、文件下載
https://www.nordicsemi.com/
文件中心：https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp
20190918 updated

## Slide 8: keil C專案說明
專案資料夾結構
keil C專案群組分類說明
功能模組示意圖

## Slide 9: 專案資料夾結構
專案資料夾
Keil C內專案群組
20190918 updated

## Slide 10: keil C專案群組分類說明(1/4)
目錄名稱 | 描述
 | CMSIS為ARM公司出的針對Cortex系列MCU的函式 Device為MCU的啟動程序。
 | sdk_config.h：nRF52 MCU周邊設定檔。例如要SPI x、UART、Timer x需要啟動都必須在這檔暗中設定，其中x為1,2.. main.c：主程式， MCU硬體驅動初始化。 adap.c：為專案主要的最上層應用程序，控制整個模組運作行為。 common.c：模組會共用到的旗標設定。 app_config.h：模組操作行為設定檔，與硬/韌體版本設定等。
 | adc.c：主要負責類比信號取樣，如電池電壓與VDD電壓取樣。 raytac.c：主要MCU腳位定義、LED顯示與按鍵偵測。 uart.c：設定串列傳輸，資料接收與指令解碼、支援prinft函數。 timer.c：模組計時器，提供8ms、10ms、1000ms等多種不同Interval的計數器 twix.c：主要針對共用的TWI界面進行設定。 data_collect.c：負責收集與暫存感測器信號。 flash_access.c：負責MCU內部Flash RAM進行操作，存儲模組資訊或設定值，例如模組開機模式、時間、紀錄已寫入的Page number。 rtc.c：用於ADC取樣的觸發信號。
20190918 updated

## Slide 11: keil C專案群組分類說明(2/4)
目錄名稱 | 描述
 | w25qxx.c：透過SPI與存取w25qxx的操作，可設定參數與讀取數值存入暫存器中。 acc.c：透過TWI與存取加速度計的操作，可設定參數與讀取數值存入暫存器中。 si705x.c：透過TWI與存溫度的操作，可設定參數與讀取數值存入暫存器中。 Apds930x.c：透過TWI與存取亮度的操作，可設定參數與讀取數值存入暫存器中。 Ssd1309.c：透過TWI與存取LCD的操作，可設定參數與讀取數值存入暫存器中。
 | 由Nordic提供之硬體驅動程式，依據模組需要的MCU周邊自行加入。眼罩模組使用到SPI、TWI、Timer、GPIO SAADC、PPI、UART等等。
20190918 updated

## Slide 12: keil C專案群組分類說明(3/4)
目錄名稱 | 描述
 | 此群組由Nordic提供之應用APP，用於外接DISK的底層存取與檔案存取。
 | 可由藍芽BLE模擬serial port profile功能。主要用來傳輸數據或設定模組。
 | 由Nordic提供藍芽功能API，基本上所有的service都會使用到這幾個檔案。詳細說明請參考Nordic官方文件。
20190918 updated

## Slide 13: keil C專案群組分類說明(4/4)
目錄名稱 | 描述
 | 由Nordic提供藍芽Nordic UART Service，不同的Service必須include相對應的service檔案。
 | 由Nordic提供藍芽應用APP，使用藍芽BLE功能就必須使用softdevice。詳細說明請參考Nordic官方SoftDevice說明
20190918 updated

## Slide 14: 功能模組示意圖
nRF_Driver
nRF_Librarys
Application
Module
Sensor
硬體層
功能層
硬體隔離層
應用層
應用層
SPI 2
nrf_drv_spi
app_timer.c
timer.c
Timer 1
nrf_drv_timer
TWI 1
nrf_drv_twi
SAADC
nrf_drv_saadc
nrf_drv_rtc
TWI 0
nrf_drv_twi
main.c / adap.c
ssd1306.c
UART
nrf_drv_uart
app_uart.c
retarget.c
data collect.c
acc.c
si705x.c
apds930x.c
w25qxx.c
uart.c
adc.c
rtc.c
GPIO/GPIOE
nrf_gpio
nrf_drv_gpiote
raytac52.c
ble_xxx.c
COM Port
VBAT
ble_uarts.c
SoftDevice
20190918 updated

## Slide 15: ACC Record操作流程圖介紹
系統開機模式流程介紹
資料紀錄模式--開機流程
模組UART或藍芽UARTS(Nordic UART Service) 接收與解碼

## Slide 16: 系統開機模式流程介紹
系統啟動
按鈕長壓10秒
接上電源
確認操作模式
資料紀錄模式
PC連線模式
設定重開機為資料紀錄模式
設定下次開機模式為藍芽傳輸
USB插入
Rx中斷
設定下次開機模式為PC連線模式
PC設定時間指令&斷線
MCU Reset
MCU Reset
20190917 updated
PC_TRANS_MODE
RECORD_MODE
Y
Y
Y

## Slide 17: 資料紀錄模式--開機流程
感測器檢查
紀錄取樣與資料
感測器檢查結果
電池電量檢測
正常
低電量
模組進入休眠模式
不正常
Battery電量檢查
Flash RAM初始化
TWI初始化
Light Sensor初始化
module_self_test_proc()
Temp Sensor初始化
ACC Sensor初始化
ACC取樣
acc_sampling_count++
ACC中斷
Light Sensor 取樣
acc_sampling_count=M
Temp Sensor 取樣
acc_sampling_count=N
battery取樣
acc_sampling_count=0
Y
Y
Y
Queue Full?
Flash RAM Write
N
N
Y
20190827 updated

## Slide 18: 模組UART或藍芽UARTS(Nordic UART Service) 接收與解碼
data_reciver()
UARTS：nus_data_handler
Or
UART： uart_error_handle
Put char into rx_buff
Check
Start Byte & Length
& Stop Byte
Copy command to cmd_queue
rcv_cmd_flag =1
packet_verify()
Nothing to do.
CMD_UPDATE_DATETIME
CMD_GET_W25QXX_PAGE_DATA
Receiver Command
rcv_cmd_flag =1
CMD_W25QXX_ERASR_ENTRY_CHIP
資料接收
資料解碼
Command ack
Command ack
Command ack
20190918 updated

## Slide 19: 韌體細部設計
感測信號取樣時序圖
檔案格式與存儲空間計算
資料紀錄模式--如何達到同步每秒取樣
VDD與VBAT電壓偵測方法
通訊協定說明
第一次燒錄與紀錄資料前操作
Flash RAM資料讀取流程
信號取樣 to Flash RAM資料型態轉換說明
Flash RAM存取指令解析
如何修改或增加指令uart.c
在BEL模式下解決Flash Operate問題。

## Slide 20: 感測信號取樣時序圖
ACC Sensor 取樣週期
Temp and Light Sensor取樣週期
Battery voltage 取樣週期
RTC Enable
ADC Sampling
RTC Disable
RTC Disable
RTC Disable
Light Sensor Power Up
Light Sensor Power Down
Light Sensor Power Down
RTC Enable
ADC Sampling
30s
29s
60s
59s
ACC Sampling every second
Light Sensor and
Temp. Sensor sampling
Light Sensor and
Temp. Sensor sampling
Light Sensor Power Up
ACC每秒取樣一次
Light Sensor每29秒Power up。
Temp與Light Sensor每30秒取樣一次。
Battery Voltage每30秒取樣4次。
Flash每60秒寫入一次。
Flash Power Down
Flash Power Up
Flash Write
Flash Power Down
20190917 updated

## Slide 21: 檔案格式與存儲空間計算
 | Payload |  |  |  |  | 
格式 | 年月日時分秒 | Light Sensor | Temp Sensor | ACC1(X,Y,Z) | … | ACC45(X,Y,Z)
長度 | 4 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 6 or 5 Byte | … | 6 or 5 Byte
存儲空間以Page（256byte）為單位。
以每分鐘為單位
年月日時分秒：共用4Byte
存儲間隔 | 總長度 | 筆數/Page
45秒 | 4+4+5*45=233Byte | 45
40秒 | 4+4+6*40=248Byte | 40
20191001 updated
14天存儲資料量(45秒)：14*24*3600/45*256Byte=6.89Mbyte=55Mbit
14天存儲資料量(40秒)：14*24*3600/40*256Byte=7.741Mbyte=62Mbit
建議每Page用40秒下去儲存，XYZ各用2Byte。

## Slide 22: 資料紀錄模式--如何達到同步每秒取樣
RTC會每1秒產生1次中斷
↓
執行sensor_sampling_time_stamp()
↓
每秒更新ACC數值
↓
第N秒對溫度與光度取樣
↓
每40秒一個循環
↓
1個循環後(40秒)存入Flash RAM
Real Time Clock
ACC Sensor
ACC會每1秒產生1次中斷
↓
執行ACC讀取XYZ指令
↓
將ACC累積量存入參數
Set_Latest_ACC()
Update_ACC_Data()
latest_acc參數
Set_Latest_Light_Lux()
第N秒
第N秒
第1秒
第1秒
Payload |  |  | 
年月日時分秒 | Light Sensor | Temp Sensor | ACC1~60 (X,Y,Z)
4 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 6 Byte
年月日時分秒：共4Byte
欄位 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒
數值 | 2019+16 | 12 | 31 | 24 | 60 | 60
需要位元 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6
存儲間隔 | 總長度
40秒 | 4+4+240=248Byte，其餘0xFF
queue[1]
queue[0]
20191001 updated
欄位 | X | Y | Z
數值 | -2048~2047 | -2048~2047 | -2048~2047
需要位元 | 12 | 12 | 12
XYZ：共6Byte
主因：ACC每秒中斷與RTC每秒中斷有時差
Set_Latest_Temp()
Set_Latest_Light()

## Slide 23: VDD與VBAT電壓偵測方法
利用MCU內部Internal reference=0.6V來偵測VDD（~3.0V）。MCU內部ADC架構轉換結果為Vp-Vn*Gain/Reference*212
  Reference可選擇是MCU內部Internal reference=0.6V或VDD/4。
  GAIN是將輸入信號乘上一個倍率（4、2、1、1/2、1/3、1/4、1/5、1/6）。
為了要能夠知道VDD與VBAT電壓變化，在GAIN與Reference必須考慮到下列幾
  Reference必須選擇Internal reference=0.6V，避免Reference隨VDD電壓而改變。
  GAIN必須選擇1/6才能滿足VDD/6小於0.6V。
  為了要能偵測4.3V VBAT電壓因此在信號進入ADC之前必須先經過R1與R2電阻分壓。
  為了可高速對PD AFE取樣。本專案converter acquisition time採設定為10us。
越大的電阻需要的TACQ時間越長

## Slide 24: 通訊協定說明
指令格式說明：
手機  MCU
PC  MCU
每道指令都有ACK
指令說明 | Start Byte 1 Byte | Command1 Byte | Length 1 Byte | Payload N Byte, N<256 | End Byte 0xAA
時間設定 | 0x55 | 0x01 | 0x06 | 13 08 0F 16 1C 2D 2019/08/15,11:12:45 | 0xAA
ACK | 0x55 | 0x01 | 0x01 | 0x00: Time format Error 0x01: Success | 0xAA
由BLE或UART重新開機 進入Record模式 | 0x55 | 0x02 | 0x01 | 1 Byte Power Up Mode 1: Record 2: UART 3: BLE Mode | 0xAA
ACK | 0x55 | 0x02 | 0x00 | -- | 0xAA
Flash Erase Entry Chip | 0x55 | 0x03 | 0x02 | 00 FF | 0xAA
ACK | 0x55 | 0x03 | 0x01 | 1Byte Status 0：W25QXX_NOT_INITIAL 1：W25QXX_ERASEING 2：W25QXX_ERASE_DONE | 0xAA
Get Total Page number | 0x55 | 0x04 | 0x00 |  | 0xAA
ACK | 0x55 | 0x04 | 0x04 | Low Byte…High Byte | 0xAA
Get Page N data, N | 0x55 | 0x05 | 0x04 | N | 0xAA
ACK | 0x55 | 0x05 | 0xFF | 256 Byte Data | Checksum, 0xAA
 | 0x55 | 0x05 | 0x01 | 0：W25QXX_NOT_INITIAL 0xFF:Read Page Error | 0xAA
由Record進入UART傳輸模式 | Dummy | Dummy | Dummy | Dummy, Dummy, Dummy | Dummy
ACK | 0x55 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 0xAA
Dummy：0x55或0xAA
20190917 updated
Checksum = sum of Payload

## Slide 25: 第一次燒錄與紀錄資料前操作
模組第一次燒錄
先Erase entry MCU。
燒錄SoftDevice。
燒錄程式。
之後只要燒錄更新的程式。
第一次紀錄資料前
先透過USB to TTL先與PC端連接。
PC端傳送Dummy指令，模組由Record進入UART傳輸模式。
PC端下達Flash Erase Entry Chip（0x03），清除external Flash，至少需要等10秒。
PC端下達時間設定指令（ 0x01 ），更新時間模組時間。
註：下一版韌體會將0x01與0x02整合，設定完時間即回到紀錄模式。
ACC Module
PC
Dummy
0x03
0x03 ACK.Erasing
0x01
0x01 ACK
進入UART模式
Erase Entry Flash
更新模組時間
模組進入紀錄模式
20190916 updated
0x03 ACK.Done
0x06 ACK

## Slide 26: Flash RAM資料讀取流程
先透過USB to TTL先與PC端連接。
PC端傳送Dummy指令，模組由Record進入UART傳輸模式。
PC端下達（ 0x04 ）指令，讀取已寫入Page數量。
PC端下達讀取Page資料指令（ 0x05 ），讀取有某Page數據。
以下建議讀取完後，要Erase Entry Chip再回到紀錄模式。
PC端下達Flash Erase Entry Chip（0x03），清除external Flash，至少需要等10秒。
PC端下達時間設定指令（ 0x01 ），更新時間模組時間。
註：下一版韌體會將0x01與0x02整合，設定完時間即回到紀錄模式。
ACC Module
PC
Dummy
0x04
0x04 ACK
0x01
0x01 ACK
進入UART模式
0x05
0x05 ACK
0x05
0x05 ACK
讀取已寫入的Page數目
讀取Page1
讀取PageN
更新模組時間
20190916 updated
0x06 ACK

## Slide 27: 信號取樣 to Flash RAM 資料型態轉換說明
寫入Flash RAM因為是Byte操作，所以是Low Byte先寫，再寫High Byte。
因此由Flash讀取出來也是Low Byte先讀取。
由Flash讀取出來
取樣資料寫入Queue
datetime 0x02616B01
年月日時分秒：共4Byte
欄位 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒
數值 | 2019+16 | 12 | 31 | 24 | 60 | 60
需要位元 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6
解析結果 | 2019+0 | 9 | 16 | 22 | 44 | 1
20190917 updated

## Slide 28: 指令解析—讀取已寫入Flash RAM的Page數量
Low Byte
High Byte
Total Page number =0x00000003 = 3，所以只有Page 0~2有資料
空字串
指令： Get Total Page number 0x04
PC端接收數據
PC端發送指令
20190917 updated

## Slide 29: 指令解析— 讀取Flash中Page內容
由Flash內 Page 0 讀取到的資料
Page 1 data
High Byte Low Byte
Check sum
指令：Get Page N data, 0x05
PC端接收數據
PC端發送指令
Check sum = sum of Payload
20190917 updated

## Slide 30: 如何修改或增加指令uart.c
STEP1：先定義指令格式，以時間設定0x01為例
STEP2：在uart.c中修改/增加指令代號，
STEP3：在uart.c中CMD_Decoder()增加指令要處理的程序
STEP4：編寫指令要處理的程序，
以update_datatime_proc()為例
要義指令內容與回覆ACK內容
檢查時間指令是否正確
回覆ACK
回覆ACK
STEP5：編寫要回覆ACK的程序，
以ack_update_datatime_status()為例
20190918 updated

## Slide 31: 在BEL模式下解決Flash Operate問題
可以參考：nRF52 Series > SoftDevices > S132 SoftDevice > S132 SoftDevice Specification>Flash memory API
nRF52啟動藍芽時對Flash Access影響
問題分析：
本應用在切換模式時需要寫入Flash RAM，然後重新開機，但因啟動BLE關係，有時候會寫入失敗，造成資訊沒被記錄，ex. Page Number。
解決方法：切換模式前（寫入FLASH RAM）前，先將softdevice disable。
sd_softdevice_disable();

## Slide 32: 討論與建議
20191015 updated
OLED僅確認可以點亮。後續可以考慮使用觸控式OLED，可參考小米手錶4
最佳化省電著手方向，
  最佳化Light Sensor Power Up時間，目前設定為1秒前。
  低定量省電最佳化，關閉所有周邊IC電源（須配合電路修改）。
按鈕未明確，目前功能為長壓切換成藍芽連線模式。